DB11

北京市地方标准

DB 11/ XXXXX—2017

环境空气和废气 三甲苯的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法

Ambient and waste gas-determination of trimethylbenzene by activated charcoal adsorption carbon disulfide desorption and gas chromatography

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2017.6.25）

2017 - XX - XX发布

2017 - XX - XX实施

北京市环境保护局

北京市质量技术监督局  发布

京环函〔2017〕803号附件2

目  次

前言	II

1　适用范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	2

4　方法原理	2

5　干扰和消除	2

6　试剂和材料	2

7　仪器和设备	2

8　样品	3

9　分析步骤	4

10　结果计算与表示	5

11　精密度和准确度	5

12　质量保证与质量控制	6

附录A（规范性附录）　二硫化碳的提纯	7

附录B（规范性附录）　精密度和准确度的汇总表	8

前  言

本标准依据GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由北京市环境保护局提出并归口。

本标准由北京市环境保护局组织实施。

本标准起草单位：北京市环境保护监测中心

环境空气和废气 三甲苯的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法

- 适用范围

本标准规定了环境空气和废气中三甲苯的测定，活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法。

本标准适用于木质家具制造行业有组织和无组织排放的三甲苯（1,3,5-三甲苯、1,2,4-三甲苯和1,2,3-三甲苯）的测定。

本标准规定的三甲苯各化合物的方法检出限和检出下限如下:

- 三甲苯的方法检出限和检出下限

| 组分 | 环境空气（采样体积30L） |  | 废气（采样体积5L） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 方法检出限（mg/m3） | 检出下限（mg/m3） | 方法检出限（mg/m3） | 检出下限（mg/m3） |
| 1,3,5-三甲苯 | 0.005 | 0.020 | 0.029 | 0.12 |
| 1,2,4-三甲苯 | 0.004 | 0.016 | 0.022 | 0.088 |
| 1,2,3-三甲苯 | 0.006 | 0.024 | 0.034 | 0.14 |

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 三甲苯  trimethylbenzene

本标准测定的三甲苯仅包括1,3,5-三甲苯、1,2,4-三甲苯和1,2,3-三甲苯合计。

- 方法原理

用活性炭采样管富集木质家具制造业环境空气和废气中三甲苯，二硫化碳（CS2）解吸，使用带有氢火焰离子化检测器（FID）的气相色谱仪测定分析。

- 干扰和消除

实验室或现场工况中常见挥发性有机污染物（如二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、甲醇、乙二醇、乙腈、乙酸乙酯、丙酮及正己烷）对本方法测定没有影响。

主要干扰来自二硫化碳中的杂质。二硫化碳在使用前应经过气相色谱仪分析是否存在干扰峰。如有干扰峰，应对二硫化碳提纯，提纯方法见附录A。

- 试剂和材料

- 除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的分析纯试剂。

  - 二硫化碳：分析纯，经色谱鉴定无干扰峰。

  - 标准贮备液：取适量色谱纯的1,3,5-三甲苯、1,2,4-三甲苯和1,2,3-三甲苯配制于一定体积的二硫化碳中（5.1）。也可使用有证标准溶液。

  - 载气：氮气，纯度99.999%，用净化管净化。

  - 燃烧气：氢气，纯度99.99%。

  - 助燃气：空气，用净化管净化。

- 仪器和设备

- 除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的A级玻璃量器。

  - 气相色谱仪：配有FID检测器。

  - 色谱柱：使用固定液为聚乙二醇，30 m×0.32 mm，膜厚1.00 μm或等效毛细管柱。也可使用极性相同的等效填充柱。

  - 采样装置：烟气采样器和无油采样泵，能在（0～1.5）L/min内精确保持流量。

  - 活性炭采样管：采样管内装有两段特制的活性炭，A段100 mg，B段50 mg。A段为采样段，B段为指示段，详见图1。

- 注：1-玻璃棉；2—活性炭；A—100mg活性炭；B—50mg活性炭。

- 活性炭采样管

  - 温度计：精度0.1 ℃。

  - 气压计：精度0.01 kPa。

  - 微量注射器：1μl ，5 μl，10 μl。

  - 移液管：1.00 ml。

  - 磨口具塞试管：5 ml。

  - 一般实验室常用仪器和设备。

- 样品

  - 样品采集

    - 采样前应对采样器进行流量校准。在采样现场，将一只采样管与采样装置连接，调整采样装置流量，此采样管仅作为调节流量用，不用作采样分析。

    - 敲开活性炭采样管的两端，与采样器相连（A段为气体入口），检查采样系统的气密性。以（0.2～1.0）L/min的流量采气（0.5～2）h，废气采样时间可控制在（5～10）min，采样体积不小于5L。若现场大气中含有较多颗粒物，可在采样管前连接过滤头。同时记录采样器流量、当前温度、气压及采样时间和地点。

    - 采样完毕前，再次记录采样流量，取下采样管，立即用聚四氟乙烯帽密封。

  - 现场空白样品的采集

将活性炭采样管运输到采样现场，敲开两端后立即用聚四氟乙烯帽密封，并同已采集样品的活性炭管一同存放并带回实验室分析。每次采集样品，至少带一个现场空白样品。

  - 样品的保存

采集好的样品，立即用聚四氟乙烯帽将活性炭采样管的两端密封，避光密闭保存，室温下8 h内测定。否则须保存于-20 ℃冰箱中，保存期限为7 d。

  - 样品的解吸

将活性炭采样管中A段和B段取出，分别放入磨口具塞试管中，每个试管中各加入1.00 ml二硫化碳（5.1）密闭，静置或轻轻震动，在室温下解吸30 min后，待测。

- 分析步骤

  - 推荐分析条件

进样口温度150 ℃；检测器温度250 ℃；柱温箱温度60 ℃，保持4.0 min，以10 ℃/min到140 ℃，保持2 min； 分流进样方式，分流比为5:1。毛细管柱的柱流量为2.0 mL/min，采用恒流模式，载气为氮气，氮气尾吹流量为40 mL/min；氢气流量为40 mL/min，空气流量为400 mL/min；进样量为2.0 μl。

  - 校准

    - 校准曲线的绘制

分别取适量的标准贮备液（5.2），稀释到1.00 ml的二硫化碳（5.1）中，配制质量浓度依次为1.0、2.0、5.0、10.0、20.0、50.0、100.0 μg/ml的标准系列。分别取标准系列溶液2.0 μl注射到气相色谱仪进样口。根据各目标组分质量和响应值绘制标准曲线。

    - 色谱图

毛细管柱参考色谱图，见图2。

- 毛细管柱色谱图

- 1-正己烷（1.812min）；2-二硫化碳（2.137min）；3-丙酮（2.630min）；4-乙酸乙酯（3.395min）；5-四氯甲烷和甲醇（3.456min）；6- 乙二醇（3.892min）；7- 二氯甲烷（4.068min）；8- 苯（4.503min）；9- 乙腈（5.796min）；10- 三氯甲烷（5.796min）；11- 甲苯（6.325min）；12- 乙苯（7.851min）；13- 对二甲苯（8.108min）；14- 间二甲苯（8.230min）；15- 邻二甲苯（9.046min）；16- 1,3,5-三甲苯（10.027min）；17- 苯乙烯（10.283min）；18- 1,2,4-三甲苯（10.672min）；19- 1,2,3-三甲苯（11.580min）

  - 测定

取制备好的试样（7.4）2.0 μl，注射到气相色谱仪中，调整分析条件（8.1），目标组分经色谱柱分离后，由FID进行检测。记录色谱峰的保留时间和响应值。

    - 定性分析

根据保留时间定性。

    - 定量分析

外标法，根据校准曲线计算目标组分含量。

  - 空白试验

现场空白活性炭采样管与已采样的样品管同批测定，分析步骤同测定（8.3）。

- 结果计算与表示

  - 结果计算

气体中目标化合物浓度，按照式（1）进行计算。

………………………………………（1）

式中：

ρ  ——气体中被测组分质量浓度，mg/m3；

Wa ——由校准曲线计算的A段活性炭样品解吸液中三甲苯浓度，μg/ml；

Wb ——由校准曲线计算的B段活性炭样品解吸液中三甲苯浓度，μg/ml；

W0 ——由校准曲线计算的现场空白解吸液的中三甲苯浓度，μg/ml；

V  ——二硫化碳解吸液体积，ml；

Vnd——标准状态下（101.325kPa，273.15K）的采样体积，L。（按GB16157-1995中10.1或10.2计算）。

  - 结果表示

当测试结果小于1.0 mg/m3时，保留到小数点后两位；大于等于1.0 mg/m3时，保留三位有效数字。

- 精密度和准确度

  - 精密度

六个实验室分别对浓度为0.0333 mg/m3、0.333 mg/m3和3.33 mg/m3的同一样品进行测定，实验室内相对标准偏差范围为1.8%～5.6%，1.5%～4.6%，1.5%～3.9%。实验室间相对标准偏差范围分别为3.6%～5.2%，2.8%～3.7%，1.8%～2.3%；重现性限范围分别为2.8×10-3～4.0×10-3mg/m3，2.5×10-2～2.9×10-2mg/m3，2.6×10-1～2.7×10-1mg/m3，再现性限范围分别为5.0×10-3～5.8×10-3mg/m3，3.4×10-2～3.8×10-2mg/m3，3.0×10-1～3.1×10-1mg/m3。详细参数见附录B。

  - 准确度

六个实验室对空白活性炭吸附三甲苯进行3种浓度（0.0333 mg/m3、0.333 mg/m3、3.33 mg/m3）的加标分析测定，相对误差最终值范围为-7.03%～18.75%，-10.18%～4.91%，-6.67%～6.52%。加标回收率最终值范围为93.1%～118.7%，89.7%～105.1%，93.5%～106.5%。详细参数见附录B。

- 质量保证与质量控制

  - 应选用活性炭采样管采样的空白较低且数值稳定的产品，每批新购置的活性炭管应开展空白试验检查，空白活性炭采样管的三甲苯含量应低于方法测定下限。

  - 每批样品分析时应带一个校准曲线中间浓度校核点，中间浓度校核点测定值与校准曲线相应点浓度的相对误差应不超过20%。若超出允许范围，应重新配制中间浓度点标准溶液，若还不能满足要求，应重新绘制校准曲线。

  - 当空气中水蒸气或水雾太大，以致在活性炭管中凝结时，影响活性炭管的穿透体积及采样效率，空气湿度应小于90%。

  - 采样前后的流量相对偏差应在10%以内。

  - 活性炭采样管的吸附效率应在80%以上，及B段活性炭所收集的组分应小于A段的25%，否则应调整流量或采样时间，重新采样。按式（2）计算活性炭管的吸附效率（%）。

……………………………………………（2）

式中：

——采样吸附效率，%；

——A段采样量，μg；

——B段采样量，μg。

- （规范性附录）
二硫化碳的提纯

  - 在1000 ml抽滤瓶中加入200 ml欲提纯的二硫化碳，加入50 ml浓硫酸。将一装有50 ml浓硝酸的分液漏斗置于抽滤瓶上方，紧密连接。上述抽滤瓶置于加热电磁搅拌器上，打开电磁搅拌器，抽真空升温，使消化温度控制在45 ℃±2 ℃，剧烈搅拌5 min，搅拌时滴加硝酸到抽滤瓶中。静置5 min，反复进行，共反应0.5 h。然后将溶液全部转移至500 ml分液漏斗中，静置0.5 h左右，弃去酸层，水洗，加10%碳酸钾溶液中和pH至6～8，再水洗至中性，弃去水相，二硫化碳用无水硫酸钠干燥除水备用。

- （规范性附录）
精密度和准确度汇总表

  - 毛细管柱气相色谱法精密度和准确度

| 组分 | 指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空白加标浓度/ mg/m3 | 重复性限r/ mg/m3 | 再现性限R/ mg/m3 | 实验室内相对标准偏差/% | 实验室间相对标准偏差/% | 相对误差最终值/ | 样品加标回收率最终值/ |
| 1,3,5-三甲苯 | - 0.0333 | - 3.8×10-3 | - 5.1×10-3 | - 2.4～5.0 | - 3.9 | 1.10±7.94 | 101.1±8.0 |
|  | - 0.333 | - 2.9×10-2 | - 3.8×10-2 | - 1.8～4.4 | - 2.8 | -0.85±5.60 | 99.1±5.8 |
|  | - 3.33 | - 2.6×10-1 | - 3.1×10-1 | - 1.9～3.7 | - 2.1 | 2.30±4.22 | 102.3±4.2 |
| 1,2,4-三甲苯 | - 0.0333 | - 2.8×10-3 | - 5.8×10-3 | - 1.8～3.7 | - 5.2 | 7.71±11.04 | 107.7±11.0 |
|  | - 0.333 | - 2.7×10-2 | - 3.7×10-2 | - 2.0～3.5 | - 3.7 | -1.06±5.97 | 98.9±6.2 |
|  | - 3.33 | - 2.7×10-1 | - 3.0×10-1 | - 2.2～3.8 | - 1.8 | 0.10±3.60 | 100.1±3.6 |
| 1,2,3-三甲苯 | - 0.0333 | - 4.0×10-3 | - 5.0×10-3 | - 2.6～5.6 | - 3.6 | 3.84±7.54 | 103.9±7.6 |
|  | - 0.333 | - 2.5×10-2 | - 3.4×10-2 | - 1.5～4.6 | - 2.9 | -4.60±5.58 | 95.3±5.6 |
|  | - 3.33 | - 2.6×10-1 | - 3.1×10-1 | - 1.5～3.9 | - 2.3 | -2.10±4.57 | 97.9±4.4 |

_________________________________