《挥发性有机物车载移动监测与评价技术规范（征求意见稿）》

编制说明

《挥发性有机物车载移动监测与评价技术规范》

编制组

二〇二三年一月

项目名称：挥发性有机物车载移动监测与评价技术规范

项目统一编号：20221042

承担单位：北京市生态环境监测中心

目   录

1 任务来源，起草单位，主要起草人	1

1.1 任务来源	1

1.2 起草单位	1

1.3 主要起草人	1

2 标准制定的必要性和意义	1

2.1 挥发性有机物的危害与来源	1

2.2 相关环保工作及环保标准的需要	4

2.3 现行污染物分析方法实施情况和存在问题	6

2.4 挥发性有机物车载移动监测技术现状	6

3 主要工作过程	7

4 标准制订的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系	7

4.1 标准制订的基本原则	7

4.2 标准制订的依据	8

5主要条款的说明，主要技术指标、参数、实验验证的论述	9

5.1 文件内容框架	9

5.2 范围	9

5.3 规范性引用文件	10

5.4 术语和定义	10

5.5 系统组成	11

5.6 技术性能要求及检测方法	14

5.7质量控制和质量保证	17

5.8 数据统计要求	17

5.9 评价方式	18

6重大意见分歧的处理依据和结果	22

7与国内外同类标准水平的对比情况	22

7.1 国外同类标准水平情况	22

7.2 国内同类标准水平情况	23

8作为推荐性标准的建议	24

9实施标准的措施(政策措施/宣贯培训/试点示范/监督检查/配套资金等)	25

10其他应说明的事项	25

参考文献	26

附件一 规范验证实验结果	28

1. 规范验证方案	28

2. 规范验证结果	29

《挥发性有机物车载移动监测与评价技术规范》

编制说明

# 1 任务来源，起草单位，主要起草人

## 1.1 任务来源

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》和《北京市大气污染防治条例》等法律法规，经北京市生态环境局申请，北京市市场监督管理局批准并将本文件列入《2022年北京市地方标准制修订项目计划》，项目名称为《挥发性有机物车载移动监测与评价技术规范》，项目编号20221042。

## 1.2 起草单位

本文件由北京市生态环境监测中心负责起草编制。

## 1.3 主要起草人

本文件由

# 2 标准制定的必要性和意义

## 2.1 挥发性有机物的危害与来源

### 2.1.1 挥发性有机物的定义

挥发性有机化合物（Volatile Organic Compounds，VOCs）定义众多，不同部门侧重点略有不同。美国等相关国家以参与大气化学反应为标准定义VOCs，如美国联邦环保署（EPA）对VOCs的定义为：除CO、CO2、H2CO3、金属碳化物、金属碳酸盐和碳酸铵外，任何参加大气光化学反应的碳化合物。美国ASTM D3960-98标准将VOCs定义为任何能参加大气光化学反应的有机化合物。而其他国家和世界组织通常以其物理性质定义VOCs，如世界卫生组织（WHO）将沸点范围在50-260℃，室温下饱和蒸气压超过133.32Pa，常温下以蒸汽形式存在于空气中的一大类有机化合物定义为VOCs。国际标准ISO 4618/1-1998对VOCs的定义是：在常温常压下，任何能自发挥发的有机液体和/或固体。德国标准DIN 55649-2000定义在通常压力条件下，沸点或初馏点低于或等于250℃的任何有机化合物为VOCs。

我国的相关定义接近美国，其中我国生态环境部2019年发布并实施的《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822-2019）》将VOCs定义为：参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据有关规定确定的有机化合物。我国北京地方标准《炼油与石油化学工业大气污染物排放标准（DB 11/447-2015）》中将VOCs定义为参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据规定的方法测量或核算确定的有机化合物。

具体到VOCs种类及构成十分复杂，按其化学结构可以分为烷烃、烯烃、炔烃、芳烃类、醇类、醛类、酮类、醚类、酯类、酸类、氯代烃及其他；按照元素组成可以分为非甲烷烃类（芳香烃、烷烃、烯烃、炔烃等）、含氧有机物（醛类、酮类、醇类、醚类等）、含氯类有机物、含氮类有机物、含硫类有机物及其他。

### 2.1.2 挥发性有机物的危害

VOCs对环境危害体现在两个方面，首先大多数VOCs本身具有一定毒性，尤其是苯系物对人体健康会产生较大危害，对人体肝脏、肾脏、血液健康有着深重的影响[1]，同时三氯甲院、四氯乙烯、苯等已被WHO确定为对动物具有致畸致癌的作用[2]。另一方面，VOCs在大气中会参与一系列复杂反应，对臭氧和PM2.5产生不利影响[3-4]。

对臭氧的贡献体现在VOCs在大气中被·OH氧化后生成·RO2，·RO2通过与NO反应间接抑制了O3消耗，推高了O3浓度。而该反应还加快·OH到·HO2的转化，加之部分含氧VOCs光照释放·HO2，从而加快·HO2与NO的进一步反应，进一步推高O3浓度。此外Zhao等[5]的研究表明，京津冀地区是明显的VOCs控制（VOC-limited）区域，即如果不控制VOCs而单纯削减氮氧化物，会导致大气O3上升。

对PM2.5的贡献主要体现在部分高碳类VOCs在白天被氧化形成·RO2后经过进一步光化学反应、成核过程、凝结和气-粒分配过程及非均相反应等复杂步骤最终形成二次有机气溶胶（Secondary Organic Aerosols,SOA），成为了PM2.5的一部分。在夜间VOCs也会与·NO3发生反应进一步推高PM2.5，并通过长距离传输影响区域环境。

### 2.1.3 挥发性有机物的来源

VOCs的来源主要有人为源和天然源，就全球尺度而言，天然源对VOCs的贡献超过了人为源。天然源包括植物释放、火山喷发、森林草原火灾等，其中最主要的源是森林和灌木林，最重要的排放物是异戊二烯和单萜烯。人为源可分为固定源、流动源和无组织排放源三类，固定源包括化石燃料燃烧、溶剂（涂料、油漆）的使用、废弃物燃烧、石油存储和转运以及石油化工、钢铁工业、金属冶炼的排放等；流动源包括机动车、飞机和轮船等交通工具的排放，以及非道路排放源的排放；无组织源包括生物质燃烧以及汽油、油漆等溶剂挥发。每个城市VOCs来源和情况均有所不同。

外国学者里面Haggen-Smit[6]在1952年研究并提出大气中VOCs主要来源于汽车尾气。Willian A.Lonneman等人[7]在1970-1982年在Lincoln隧道对非甲烷总烃进行监测研究，发现非甲烷总烃1982年含量比1970年降低四倍，说明对汽车排放的治理可以有效促进非甲烷总烃浓度下降。Arriaga Colina等[8]在1992-2001年间对墨西哥城VOC浓度进行观测分析，发现浓度呈现下降趋势。Borbon[9]等人在1997年-2001年对法国北部城市里尔的交通点和生活区进行监测，发现汽车尾气是里尔市非甲烷总烃的主要来源。Barbaba barletta等人[10]在1998-1999年对卡拉奇的VOCs进行监测，发现VOCs体积浓度在下午较高，而其城市主要排放源是机动车和石油天然气挥发。Ankur Kansal[11]对印度的非甲烷总烃进行了研究，发现其2006年非甲烷总烃来源主要是生物质燃烧，占比69.6%。Maryam Sarkhosh[12]等发现德黑兰VOC来源主要是汽车尾气占61%，燃油占12%，天然气挥发占17%，生物来源占8%，工业溶剂挥发占2%。Vaga[13]等通过CMB分析墨西哥环境空气源解析，发现其VOC来源汽车占比最大，达到58.7%，液化石油气挥发占到24.2%。

国内学者 [14]对中国人为源VOCs排放情况进行了研究，建立了人为源清单，认为2000年全国人为源VOCs排放总量8273Gg，流动源占32.8%，溶剂使用占26%，燃烧源占19.3%。杨辉[15]等运用PMF受体模型对南京市VOCs进行了源解析，结果显示南京市夏季VOCs主要来源分别是交通尾气（33.1%）、燃料挥发（25.8%）、工业排放（23.2%）、有机溶剂挥发（8.1%）。韩萌等[16]发现天津市VOCs来源主要是汽车尾气和汽油挥发和工业排放，其中汽车尾气占25.09%，汽油挥发占26.92%，工业排放占23.59%。蔡长杰[17]对上海市夏季空气VOCs进行源解析，发现尾气排放占比34%，汽油天然气等挥发占24%，溶剂使用占16%，工业生产占14%，生物质燃烧占12%。其中芳香烃主要来源依次为溶剂使用（35%）、尾气排放（26%）、和工业生产（22%）。烯烃主要来源依次是尾气排放（49%）和汽油天然气挥发（40%）烷烃主要来源依次是尾气排放（45%）、汽油天然气挥发（32%）。另有学者研究认为[18]杭州市环境空气中苯系物污染已经十分严重，主要来源是机动车尾气排放。Guo等[19]对香港NMHC进行源解析，发现汽车排放，溶剂使用，以及石油天然气泄露和工业排放是最主要的排放源，总体来说一般认为人为源主要是机动车排放，石油和天然气挥发，有机溶剂挥发，生物质燃烧，工业排放等。Feng等[20]利用香港地区2005-2010年连续在线监测VOCs数据进行源解析分析，结果表明机动车尾气排放是香港地区主要的VOCs污染源，在2005年-2010年机动车尾气排放对VOCs贡献呈现增加趋势，溶剂使用贡献率降低。整体来看溶剂源、工业源和机动车源是VOCs最主要的来源。

## 2.2 相关环保工作及环保标准的需要

由于对大气臭氧及二次有机颗粒物的重要作用及其健康效应风险，近年来VOCs的控制逐渐提上日程。2010年《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》中挥发性有机物首次被列为重点防控的大气污染物。此后2013年《大气污染防治行动计划》和2014年《大气污染防治行动计划实施情况考核办法（实行）实施细则》进一步明确了挥发性有机物控制要求。2016年1月《中华人民共和国大气污染防治法》首次将挥发性有机物纳入监管，使挥发性有机物治理有法可依。2017年北京市发布了地方标准《大气污染物综合排放标准》对挥发性有机物的无组织排放提出了限值要求。生态环境部2018、2019连续两年印发《环境空气挥发性有机物监测方案》，要求对重点地区开展环境空气VOCs监测。我国对VOCs的监测工作日益重视，监测组分和地区呈增加趋势。2018年北京市新修订的《北京市大气污染防治条例》对挥发性有机物排放控制提出了要求。2019年国家发布《挥发性有机物无组织排放控制标准》从全国层面对挥发性有机物无组织排放进行了限定。2019年6月底，生态环境部印发了《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，提出“石化、化工类工业园区应建设监测预警监控体系，具备条件的，开展移动监测、网格化监测以及溯源分析等工作”。2020年，生态环境部陆续发布《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环办便函〔2020〕141号）、《关于组织开展夏季臭氧污染防治强化监督帮扶工作的通知》（环办执法函〔2020〕321号）、《关于开展夏季挥发性有机物走航监测的通知》（监测函〔2020〕23号）、《关于加强挥发性有机物监测工作的通知》（环办监测函〔2020〕335号）等文件，要求各省做好VOCs监测工作，并充分利用VOCs走航监测先进模式，切实做好污染防治攻坚支撑保障。2021年生态环境部提出“十四五”期间，空气质量考核指标将做出调整。在污染物排放指标方面，将原来的二氧化硫换成了挥发性有机物。对于挥发性有机物的控制是下一步PM2.5和臭氧协同减排的重要基础。

针对VOCs的排放管理需求，国家陆续出台了一系列相关行业的VOCs排放标准，涉及的污染源种类多、VOCs组分多，因此对VOCs的监测技术和标准化也提出了要求。我国现行VOCs相关大气污染排放标准有《大气污染物综合排放标准》（GB 16297）、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554）、《储油库大气污染物排放标准》（GB 18483）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822）、《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570）等。

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》有关要求，深入实施《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，相关部门连续多年提出VOCs方面管理要求，使得规范VOCs监测体系变得迫在眉睫。也只有对监测仪器性能、质保质控手段以及数据审核评价机制进行规范，才能支撑相关环保工作的推进以及环保标准的实施。

## 2.3 现行污染物分析方法实施情况和存在问题

我国近年来陆续颁布了多个VOCs的分析方法标准或者技术规定，大多针对的是气相色谱（Gas Chromatography，GC）分离检测技术。气相色谱法虽然较准确，但其数据的时间分辨率较低，且所需安装环境要求较高，一般难以在车载移动监测中使用，对进一步精细化推进VOCs攻坚治理支撑不足。

挥发性有机物的车载移动监测是近年来被广泛应用的新型监测手段，其具有高时间分辨率和移动便利的优势。对于传统监测方法难以发现的隐蔽污染源和间歇性污染源能够有较好的监测效果，对区域高值摸排作用较大。但相关监测手段业务化时间不长，无统一的技术规范，监测数据缺乏可比性，质保质控无统一要求，数据评价无统一标准，监测数据口径不一致，无法形成监测体系，制约了该项技术成效的发挥。因此急需编写挥发性有机物车载移动监测与评价技术规范，从仪器性能参数、质保质控和评价分析等多维度进行规范统一，实现监测体系的规范化，从而提高数据的可比性和通用性，为北京市VOCs精准防控提供基础。

## 2.4 挥发性有机物车载移动监测技术现状

目前挥发性有机物车载移动监测中主要依靠质谱类方法进行监测，对比传感器法及光学法而言，具有响应准确，灵敏性高，抗干扰强等优势，对比色谱法则有数据分辨率高的优势。具体技术路线分为软电离路线以及硬电离路线。软电离路线即通过分子离子定性，简单来说通过紫外灯能量激发或者质子转移技术等手段，实现让待测VOCs分子带电，进而进入质量检测器进行分离检测。软电离技术路线可以使未经过色谱分离的复杂的待测样品进行快速的定性定量分析。缺点是对于无法软电离为分子离子的VOCs无法开展检测，这使得其检测物质受限。而硬电离路线一般为双通道并联构造，其中一路连接色谱，另一路直接采用质谱硬电离检测。在车载移动监测过程中一般只开启直接质谱检测通道，当发现浓度较高时，对问题点位开展色谱检测精细化分析。该技术路线优势是可以借助色谱，对问题点位开展准确精细化分析工作，但缺点是色谱分析需要时间较长，不适用于移动过程中的分析，而单质谱通道因为采用硬电离，得到的是多种物质碎片强度信息，无法对待测物质准确定性，定量效果也较差。整体来看现阶段挥发性有机物车载移动监测技术发展较快，但各技术之间均存在一定局限与不足，亟需相关规范统一及引导。

# 3 主要工作过程

2022年3月，北京市生态环境监测中心成立《挥发性有机物车载移动监测与评价技术规范》编制工作组，召开编制工作启动会，明确主要技术规范内容，部署任务分工。

2022年4-7月，查阅国内外相关技术规范和文献资料，结合我国挥发性有机物(VOCs)车载移动监测的现状，确定技术规范编制技术路线，形成技术规范文本框架。

2022年8-9月，调研现有挥发性有机物车载移动监测仪器厂家，并开展相关技术测试，掌握挥发性有机物车载移动监测的关键参数，对比多种监测仪器的性能差异，梳理质保质控流程。

2022年10-12月，编写初稿并开展编制组内部讨论，在生态环境局监测处的统一领导下，进一步修改文本细节，并补充相关实验，开展已有数据分析提炼工作，形成初稿。

2023年1月10日，召开内部专家会，基于初稿内容充分听取行业内主要专家意见。

2023年1月20日，根据前期数据结论成果及专家意见，形成征求意见稿。

# 4 标准制订的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系

## 4.1 标准制订的基本原则

本规范依据《国家生态环境标准制修订工作规则》（国环规法规〔2020〕4号）以及GB/T 1.1-2020《标准化工作导则》的要求进行编写。

本规范在总结国内外资料和应用经验的基础上，基于大量调研和实际监测，进行了深入研究和补充完善，保证了本规范的先进性和适用性。方法规范内容完整，表述准确，易于理解，便于实施，符合北京市及行业实际情况。确定的各项指标和限值，可以有较好支撑挥发性有机物车载移动监测在北京市的开展。

## 4.2 标准制订的依据

### 4.2.1 标准编制依据的法规政策文件

《中华人民共和国环境保护法》第二十八条明确地方各级人民政府应当根据环境保护目标和治理任务，采取有效措施，改善环境质量。未达到国家环境质量标准的重点区域、流域的有关地方人民政府，应当制定限期达标规划，并采取措施按期达标。

《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第三十一号）第三条规定县级以上人民政府应当将大气污染防治工作纳入国民经济和社会发展规划，加大对大气污染防治的财政投入。地方各级人民政府应当对本行政区域的大气环境质量负责，制定规划，采取措施，控制或者逐步削减大气污染物的排放量，使大气环境质量达到规定标准并逐步改善。

《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》中提出了由生态环境部组织重点区域各省（市）对重点工业园区和企业集群开展走航监测，排查突出问题，评估挥发性有机物整治效果。

国家《挥发性有机物无组织排放控制标准》和北京市《大气污染物综合排放标准》对挥发性有机物排放提出了限值要求。

### 4.2.2 与现有标准的关系

挥发性有机物的相关标准以固定色谱法为主，涉及车载移动监测的国家标准和行业标准均未发布，其中仅包含两种特定原理的技术规定及长三角地方标准共三个相关标准，具体情况如下：

《环境空气 挥发性有机物的测定 车载式单光子电离-飞行时间质谱法》和《环境空气 挥发性有机物的测定 车载式双通道质谱仪法》主要针对两种特定原理的车载挥发性有机物监测技术在应急监测场景下的应用进行了规范，规范内容以特定原理检测方法的仪器性能为主，所包含的内容无法涵盖挥发性有机物车载移动监测应用的所有场景，且不包含其他原理的监测方法。

《长三角生态绿色一体化发展示范区 挥发性有机物走航监测技术规范》是地区性标准，其根据长三角的实际情况给出了相关技术要求。但其中关于评价方式的规定较少，且不能完全适用于北京市的实际情况。

本次编制工作在已有相关标准规范的基础上，基于北京市的实际情况和技术现状，对挥发性有机物车载移动监测体系进行了全面规范，从包括车载移动监测的系统组成、技术性能要求及检测方法、质量控制与质量保证、数据统计要求和评价方法等多维度进行了明确，为更好推进相关技术在北京地区的应用和发展，支撑VOCs污染精准防控。

# 5主要条款的说明，主要技术指标、参数、实验验证的论述

- 5.1 文件内容框架

本文件包括：范围，规范性引用文件，术语和定义，系统组成，技术性能要求及检测方法，质量控制与质量保证，数据统计要求和评价方法共8部分，以及附录A（规范性附录）挥发性有机物车载移动监测基本目标化合物。

- 5.2 范围

本技术规范规定了挥发性有机物车载移动监测的系统组成，技术性能要求及检测方法，质量控制与质量保证，数据统计要求和评价方法等。

本技术规范适用于环境质量管理中挥发性有机物车载移动监测工作。

- 5.3 规范性引用文件

本文件制定过程中共引用了《数值修约规则与极限数值的表示和判定（GB/T 8170）》、《环境空气质量手工监测技术规范（HJ 194）》、《污染物在线监控(监测)系统数据传输标准（HJ 212）》、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法（HJ 654）》、《环境空气质量监测点位布设技术规范（HJ 664）》、《环境空气挥发性有机物的测定罐采样 气相色谱-质谱法（HJ 759）》和《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 1010）》共7个文件。

其中数据修约引用了《数值修约规则与极限数值的表示和判定（GB/T 8170）》；气象单元技术要求引用了《环境空气质量手工监测技术规范（HJ 194）》；数据采集及传输单元要求引用了《污染物在线监控(监测)系统数据传输标准（HJ 212）》；样品采集单元的技术要求引用了《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法（HJ 654）》；评价方法中环境空气质量评价点位的确定引用了《环境空气质量监测点位布设技术规范（HJ 664）》；质量保证的相关要求引用了《环境空气挥发性有机物的测定罐采样 气相色谱-质谱法（HJ 759）》；技术性能要求及检测方法引用了《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 1010）》。

- 5.4 术语和定义

本文件共规定了3个术语和定义：挥发性有机物、总挥发性有机物和挥发性有机物车载移动监测。

### 5.4.1挥发性有机物 volatile organic compounds(VOCs)

目前尚无挥发性有机物的统一定义，各标准和规范文件的着眼点不同，对挥发性有机物的定义各有侧重。本文件采用GB 37822的表述方式，将参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据有关规定确定的有机化合物定为挥发性有机物。

### 5.4.2 总挥发性有机物 total volatile organic compounds

总挥发性有机物也就是挥发性有机物的加和，本文件中以监测仪器实际测到的物质为准。本文件中参考了GB 37822的表述即采用分物质的质量浓度加和来定义，此外根据GB 37822的定义和挥发性有机物车载移动监测的特点，还特别明确了其至少应包含的物质。

### 5.4.3 挥发性有机物车载移动监测vehicle-mounted mobile monitoring for volatile organic compounds

利用车载采样和分析装置对周边空气中挥发性有机物进行快速分物质监测并可基于地理位置信息实时展示污染物空间分布的系统。其并非普通实验室仪器或便携式仪器的简单车载，其要求必须满足快速、可分物质及实时匹配地理浓度信息的功能，以便于达到快速摸排区域各组分污染物浓度的目的。

- 5.5 系统组成

### 5.5.1 系统组成

车载移动监测系统由车载移动平台、样品采集单元、样品分析单元、数据采集和传输单元、供电单元、车辆定位单元和气象单元组成。

### 5.5.2 车载移动平台

车辆是挥发性有机物车载移动监测的重要载体，其空间应在安装仪器后依旧可以保证人员的正常进出与工作，仪器安装应牢固稳定。

### 5.5.3样品采集单元

样品采集的基本要求应满足HJ 654的规定，当采用不锈钢材料时应进行惰性化处理。当采用多支路采样总管时，挥发性有机物应位于采样总管最前部。此外对于车载移动监测，应特别排除自身尾气对挥发性有机物监测的影响，合理选定采样管路位置，其中采样头高于车顶0.2 m以上参考了长三角DB31/32/33/T 310002-2021的相关规定和实际情况。

### 5.5.4样品分析单元

5.5.4.1检测原理及时间分辨率

本文件规定了车载移动监测的监测方法原理为质谱法，主要原因如下所述。

首先，目前挥发性有机物监测方法中最成熟最准确的色谱法，由于时间分辨率较低，不适用于车载移动监测。其次，传感器等仪器选择性较差，抗干扰能力较弱，无法准确得到挥发性有机物的物质信息和浓度信息。此外，目前商业化的基于光学原理的挥发性有机物车载移动监测仪器相对技术不够成熟。其中紫外差分分析仪可实现行进中的VOCs监测，但监测物质有限，难以满足实际需求；傅里叶变换红外光谱分析仪虽然可实现行进中VOCs监测，但检测限较高，存在数据间隔时间长、谱图库相对有限、自动解析能力不足导致干扰物难以判别等问题。故以上三种类型的监测方法未被纳入本文件中。

目前直接利用质谱得到污染物定性定量结果的方法已普遍应用于挥发性有机物车载移动监测，方法成熟。虽然大部分质谱监测仪无法区分同分异构体，但定性定量相对准确，时间分辨率相对较高，在实际监测工作中快速质谱仪对繁多复杂的挥发性有机物的车载移动监测效果是最好的。为避免对某种质谱技术或品牌的指向性，规范对质谱的电离源和质量选择器不做要求，但其性能应符合本文件后续要求。

仪器分析单元性能直接决定了数据产出质量，对挥发性有机物车载移动监测仪器性能进行规定意义重大。对大部分监测仪器而言，增加采样时间可以显著提高其性能参数，但对应的时间分辨率降低却不利于监测目的的实现，无法快速精准溯源。在充分调研现有厂家技术现状的基础上，本规范中对时间分辨率要求定为最高时间分辨率小于等于5s，同时性能参数测试时采用的时间分辨率也要求小于等于5秒，在此时间分辨率下通过挥发性有机物车载移动监测可以精准锁定污染源，达到监测目的。

5.5.4.2监测物质

挥发性有机物包含范围较广，一般监测较多应用较广的包括烷烃、烯烃、乙炔、芳香烃、卤代烃、含氧VOCs、含氮VOCs和含硫VOCs等。其中根据原美国光化学评价监测网（PAMS）确定的57种烃类化合物是研究和管理中应用最多的物质。包含烷烃、烯烃、乙炔和芳香烃物质。其中在《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 1010-2018）》中也明确要求监测物质最少应包含该57种化合物。

对于质谱法监测来说，对分子量低于50的物质分析效果普遍较差。故基本目标化合物中以57种烃类化合物为基础，并首先取消了其中的C2和C3物质要求。另外根据调研，较多厂家质谱的电离源无法良好电离丁烷和戊烷两种烷烃，十二烷在实际监测时也较容易吸附导致数据不准确，而异戊二烯主要来自植物排放，对其监测并非车载移动监测的主要目的。故对上述物质均不作要求。

此外含氧VOCs是目前北京市环境空气中浓度较高也较为重要的物质，2021年北京市含氧VOCs中浓度较高的物质依次是丙酮、乙醛、丁酮、丁醛、甲基叔丁基醚和丙醛。考虑到甲基叔丁基醚来自汽油添加剂，监测中可能会受到车辆尾气干扰。乙醛分子量较低无法利用质谱直接监测，故将剩下的丙酮、丙醛、丁酮和丁醛列为基本目标化合物，经调研现有厂家均可以较好监测上述含氧VOCs。

综合来看基本目标化合物以PAMS的57种烃类物质为基础，扣除C2物质、C3物质、丁烷、戊烷、十二烷和异戊二烯，并加入丙醛、丙酮、丁醛和丁酮最终构成附录A中基本目标化合物。为验证本文件选取的基本目标化合物的代表性，编制组对2021年北京市城区环境空气VOCs监测数据进行了分析，基本目标化合物浓度的加和与99种VOCs加和浓度的相关系数为0.92，与分子量高于50的VOCs物质加和浓度的相关系数高于0.97，见图5-1。附录A中规定的基本目标化合物在现有技术条件下可以最全面的反映北京市VOCs浓度特征情况。

图5-1  附录A中基本目标化合物与TVOCs和分子量高于50的VOCs物质浓度加和的相关性分析

### 5.5.5 数据采集和传输单元

相关单元要具有基本的数据采集、存储、计算、输出功能，要具备体积浓度和质量浓度相互转换功能，同时也要可以实时联网，便于监测信息快速传递。仪器需要将浓度信息和地理信息实时匹配，快速展示，便于使用者快速发现问题点位，及时管控。

### 5.5.6 供电单元

综合考虑现有厂家实际技术情况和实际工作需求，供电单元应保证系统连续监测至少8 h，便于工作开展。

### 5.5.7 车辆定位系统

参考北京市《道路尘负荷车载移动监测与评价技术规范（DB/T 1926-2021）》中4.2.6的规定，将定位系统的精度确定≤15 m。

### 5.5.8 气象单元

温度、湿度、压力、风向和风速便于记录监测时现场情况，为后续工作进一步展开提供基础，其中风速和风向应考虑车辆移动方向与速度，扣除车辆移动影响。气象单元相关参数参考HJ 194。

- 5.6 技术性能要求及检测方法

### 5.6.1 技术性能要求

技术性能要求中标准曲线相关性、方法检出限、正确度及精密度测试均参考《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 1010-2018）》和《国家空气环境监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定》等色谱标准规范中的测试项目，可以较好反应仪器的整体情况。限值设定参考实际性能测试结果。

空白测试在《国家空气环境监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定》中是利用第二个零气值作为测试结果，不符合车载移动监测的实际情况。故标准文本中直接使用零气稳定后的响应值作为空白结果，并参考《国家空气环境监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定》和《长三角生态绿色一体化发展示范区挥发性有机物走航监测技术规范》等标准，要求响应值低于方法检出限。

稳定性和残留同样是十分重要的仪器性能指标，但车载移动监测仪器与常规连续自动监测仪器在实际使用中存在差异，因此无法直接应用如HJ 1010等规范中的测试方法。其中关于稳定性的测试中，考虑到连续两次监测时数据的可比性要求，对稳定性的测试选用仪器重启后测值来表征。关于残留的测试中，鉴于车载移动监测采样时间短，不适宜使用HJ 1010中通零气后第二个采样周期响应值来表征。考虑到实际应用场景中对于定位的准确性要求和厂家实际技术水平，将测值从高浓度（50 nmol/mol以上）下降到3 nmol/mol的时间作为表征残留的方式。稳定性及残留限值设定参考实际性能测试结果。

测试中应对每种或者分子量相同的每类挥发性有机物进行逐个测试，测试物质应至少包括附录A中规定的基本目标化合物，当监测物质超出附录A要求时，每个超出的监测物质均应符合全部性能测试项目要求，否则该物质监测数据不应作为有效数据。

当对分子量相同的物质进行测试时，可以将其合并作为一类物质统一进行，相关测试标气中各同分异构体按1:1比例均匀混合进行标定。此外当对同分异构体合并进行标定时，各同分异构体的加和浓度应符合测试规定。

限值的确定经过不同厂家测试验证，性能指标设定既考虑到大多数现有仪器仪器的性能情况，同时又要有一定的指导性，促进仪器厂家不断改善仪器性能。故最终以各性能指标中最差的厂家为基础，部分指标适当提高，力争规范既涵盖大多数厂家仪器，也具有一定前瞻性和指导性。最终确定标准曲线R≥0.98；方法检出限≤3.0 nmol/mol；正确度±25%以内；精密度≤10%；空白低于方法检出限；稳定性±25%以内，残留≤30 s。各厂家详细数据见附表。

表3  各厂家仪器中最差物质测试指标情况

| 测试项目 | 厂家1 | 厂家2 | 厂家3 | 厂家4 | 厂家5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准曲线R | 0.999 | 0.987 | 0.986 | 0.989 | 0.981 |
| 方法检出限 | 0.9 nmol/mol | 1.5 nmol/mol | 0.9 nmol/mol | 2.5 nmol/mol | 0.9 nmol/mol |
| 正确度 | -25.4% | -22.1% | 15.3% | 2.0% | -29.3% |
| 精密度 | 9.8% | 9.3% | 1.7% | 2.3% | 7.0% |
| 稳定性 | 25.0% | -13.2% | -17.9% | -1.9% | -22.6% |
| 残留 | 30 s | <10 s | <10 s | 15 s | 10 s |

### 5.6.2 标准曲线

主要参考HJ 1010方法进行计算。其中最低浓度点设定参考了北京市基于车载移动监测的整体浓度水平，对北京市全年各工业区及产业集群的监测表明，18类基本目标化合物的平均浓度为0.1 nmol/mol~3.7 nmol/mol，故浓度点的设定应尽量低。但鉴于目前普遍采用的混合标气中同分异构体较多，且稀释仪的稀释比例有限，最低点浓度可以适当放宽，但建议最低浓度点宜不高于20 nmol/mol。

### 5.6.3方法检出限

主要参考HJ 1010计算方法进行计算。

### 5.6.4正确度

主要参考HJ 1010中对于低浓度正确度的限制。在标准曲线绘制后，低浓度正确度一般比高浓度正确度稍差，对低浓度点正确度的限制可以更好限定整体测值的正确度。参考标准曲线最低浓度点限制以及实际工作环境浓度，建议正确度浓度测试点不高于20 nmol/mol。

### 5.6.5 精密度

参考HJ 1010计算方法，考虑到参考标准曲线最低浓度点限制以及实际工作环境浓度，建议精密度浓度测试点不高于20 nmol/mol。

### 5.6.6 空白

记录稳定后的零气响应值表征空白。

### 5.6.7 稳定性

为更好保证两次监测之间的可比性，选用重启前后测值进行计算。考虑到参考标准曲线最低浓度点限制以及实际工作环境浓度，建议稳定性浓度测试点不高于20 nmol/mol

### 5.6.8 残留

对北京市全年各工业区及产业集群的监测结果表明，18类基本目标化合物中低于50 nmol/mol的点位全部超过99.5%，故选择50 nmol/mol作为残留测试浓度已经代表了实际工作中极端高值的情景。考虑到实际各物质的方法检出限要求和现有技术水平，计算浓度下降到3 nmol/mol以下的时间表征残留。

- 5.7质量控制和质量保证

### 5.7.1 质量控制

质量控制频率参考中国环境监测总站发布的《国家空气环境监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定》（以下简称规定）并适当调整。

其中规定中明确每周进行空白和单点质控核查，是频率最高的质控手段，考虑到车载移动监测中仪器使用周期和时长差异较大，一周的固定频次并不合适。故将空白和单点质控的周期定为每次监测前进行，同时考虑到挥发性有机物车载移动监测工作环境较为颠簸，故每次监测前也需要开展气密性核查。此外总站相关规定中明确流量检查在每月进行，但考虑到其操作简单但重要，故加密到每次监测前进行。

为保证监测的准确性，监测前后均需要对系统进行单点质控，其中两次的漂移应≤±25%，而两次的正确度也都应≤±25%。核查物质应包括所有监测物质。限值与5.1中稳定性和正确度相衔接，均定为≤±25%。

总站相关规定中明确标准曲线每个季度绘制，而所有物质性能检测在每年进行。考虑到挥发性有机物车载移动监测仪器的电离源稳定性、较差的使用环境以及实际工作的便捷性，将标准曲线和各物质性能测试均定为每季度开展。当基本目标化合物无法达到性能指标要求时，排查相关原因，及时更换耗材与备件。

### 5.7.2 质量保证

本文件质量保证中标准物质要求、稀释系统要求和流量计等要求均主要参考中国环境监测总站发布的《国家空气环境监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定》。

其中稀释系统流量或压力的相对误差限值，同时参考HJ 818中6.1.2要求，定为±1%以内。

- 5.8 数据统计要求

监测系统和质保质控符合文件第4、第5和第6条相关规定的情况下，其监测数据才可以被认为有效。当风速过大或雨雪天气时其监测结果的不确定性较大，不适宜作为有效数据进行统计计算。而监测过程中仪器状态异常或报警时其测值也应标记为无效。对区域进行评价时，应保证所有物质的监测数据捕获率达到100%。凡是正常得到的有效监测数据，都应统计计算，不应人为舍弃或干预。

- 5.9 评价方式

### 5.9.1 均值浓度比值评价

均值浓度比值评价适用于对监测道路周边区域中环境空气总挥发性有机物的平均浓度相对水平和变化趋势进行评价。其重点在将两次监测结果进行对比，并在对比中评价其相对高低。

直接计算均值结果虽然可以反应整体浓度水平，但当对比不同时段的监测结果时，当日扩散条件及背景浓度差异等会影响其评价结果，故评价中加入北京市环境空气挥发性有机物浓度作为分母进行比值计算。该比值可以有效规避不同日期的监测结果整体差异，尽可能剔除扩散条件差异以及环境背景差异等影响。

北京市环境挥发性有机物的浓度主要按照HJ 664选择适当的环境空气质量评价城市点，并按照HJ 1010的规定选用适当的仪器进行监测得出。其应可以反应整体北京市环境空气挥发性有机物的变化趋势。当多次车载移动监测结果共同评价时，其选用的环境空气质量评价城市点和仪器应相同。

监测过程中时间分辨率和车辆移动速度应维持在合理区间，依照长三角区域技术规范《长三角生态绿色一体化发展示范区挥发性有机物走航监测技术规范》其最终应满足25 m~35 m产生一组数据。确保监测结果的平均值可以较好代表整体区域的总挥发性有机物浓度。

统计多次车载移动监测结果时，为提高数据间的可比性，其监测物质应相同。

### 5.9.2 高值数量评价

高值数量评价适用于对监测道路周边区域中环境空气总挥发性有机物的高值数量相对水平和变化趋势进行评价。其重点也在于将两次监测结果进行对比，并在对比中评价其相对高低。

挥发性有机物的车载移动监测是甄别区域高值的有效技术手段，但高值的定义或者高值的阈值在全国范围并无统一规范。其主要原因是VOCs浓度变化较大，不同地域和不同日期的监测结果共用一个阈值效果相对较差，针对性不强。

为得出北京市具有统计意义和实际意义的挥发性有机物高值阈值，编制组在高值阈值的判定方法上选择箱式图统计原理，动态计算当次监测的高值阈值，通过计算当次监测总挥发性有机物的75分位值（Q3）和25分位值（Q1），并利用Q3+1.5×(Q3-Q1)作为该次移动监测高值阈值。具体情况见图5-2。相比运用（均值±标准偏差）来判定异常值，箱式图统计判定的优势是其不受到个别异常值的影响。具体来说当监测值中出现极大值或极小值时，会明显影响数据集的标准差，但不影响75分位值和25分位值，最终不影响高值阈值的判定，其判定逻辑显然更符合车载移动监测的实际状况。

图5-2  箱式图判定离群值原理

但仅利用动态阈值判定高值也存在不合理性，其主要体现在当监测日或监测区域整体浓度较低时，整体区域十分清洁，仅利用动态阈值判定会导致高值不高的现象发生，以此判定的高值点位再进行深入分析溯源的效果和意义都不大，作为区域评价的依据说服力不足。为完善高值判定依据，编制组利用车载移动监测仪器对北京市开展了大量实际测试工作，目的是在每次监测动态阈值判定的基础上找到一个适用于北京市全年全区域的阈值最低下限值，辅助进行相关高值判定工作。

为提升测试的全面性和代表性，在测试区域的划定方面，编制组首先选取了北京市内国家级和市级工业园区和产业集群，再选取了年VOCs排放较高的工业园区、产业集群或重点区域，并最终划定了34个区域开展测试，其基本包含了北京市主要和典型的工业园区或产业集群，区域代表性较强，可以反映北京市重点区域的整体VOCs排放水平，具体名录见下表5-1。在测试时间方面，编制组于2021年对全部34个重点区域进行了4轮全覆盖移动监测，基本涵盖了一年中各个时段，也包含了白天及晚上相关结果，数据时间代表性较强。通过为期一年的实际测试，编制组获取了北京市基于挥发性有机物车载移动监测的工业园区、产业集群及重点区域的全面监测数据。从而进一步根据箱式图原理对全年全市重点区域监测数据进行总体阈值判定。在研究中考虑到不同厂家移动监测仪器的监测物质有一定区别，为了提升普适性，故重点统计技术文本附录中基本目标化合物的加和浓度情况。

表5-1  挥发性有机物车载移动监测产业园区/集聚区列表

| 序号 | 辖区 | 产业园区/集聚区名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 朝阳区 | 来广营乡汽修集群 |
| 2 |  | 平房乡汽修集群 |
| 3 |  | 望京汽修集群 |
| 4 | 海淀区 | 永丰高新技术产业基地 |
| 5 |  | 绿谷汽修集群 |
| 6 |  | 清河汽修集群 |
| 7 | 丰台区 | 花乡汽修集群 |
| 8 |  | 卢沟桥街道汽修集群 |
| 9 | 石景山区 | 古城汽修集群 |
| 10 | 门头沟区 | 石龙经济开发区 |
| 11 | 房山区 | 燕山石化工业园区 |
| 12 |  | 良乡经济开发区 |
| 13 |  | 房山工业园区 |
| 14 | 大兴区 | 大兴经济开发区 |
| 15 |  | 采育经济开发区 |
| 16 |  | 黄村镇印刷包装产业集群 |
| 17 | 通州区 | 永乐经济开发区 |
| 18 |  | 通州经济开发区 |
| 19 |  | 马驹桥工业园区 |
| 20 | 昌平区 | 小汤山工业园区 |
| 21 | 顺义区 | 临空经济核心区 |
| 22 |  | 彩园产业基地 |
| 23 |  | 兆丰产业基地 |
| 24 |  | 宏大二三产业基地 |
| 25 |  | 牛栏山二三产业基地 |
| 26 |  | 林河经济开发区 |
| 27 |  | 杨镇产业基地 |
| 28 | 平谷区 | 兴谷经济开发区 |
| 29 |  | 马坊工业园区 |
| 30 | 密云区 | 密云工业园区 |
| 31 | 怀柔区 | 北京雁栖经济开发区 |
| 32 | 延庆区 | 延庆经济开发区 |
| 33 |  | 八达岭经济开发区 |
| 34 | 北京经济技术开发区 | 北京经济技术开发区 |

2021年4轮挥发性有机物车载移动监测的实际监测结果如图5-3所示，以基本目标化合物加和来计算，其每轮次监测的高值阈值基本保持在90 μg/m3~152 μg/m3之间，在一年中基本稳定，略有波动。考虑到高值点在全年各个季节都应该具有代表性和浓度突出性，故重点参考全年阈值最高的监测轮次数据结果，并最终明确150 μg/m3作为限制条件，即当基本目标化合物加和浓度≥150 μg/m3时认为其浓度相对于全市处于较高水平。综上所述，当总挥发性有机物超出当次动态阈值且基本目标化合物加和≥150 μg/m3时的对应点位为高值点位，两个条件缺一不可。

此外在实际监测中，为提高两次监测结果之间的数据可比性，其监测物质和时间分辨率应相同，且考虑到溯源效果和VOCs排放的特点，时间分辨率宜小于等于5 s。对于连续出现且组分构成相似的高值点位可以合并为同一个高值点位。区域高值数量的相对高低或变化可以评价区域高值的整体情况，用于指导相关精准溯源等工作。

图5-3  2021年北京市主要工业园区、产业集群和重点区域基本目标化合物加和浓度分布情况

# 6重大意见分歧的处理依据和结果

无

# 7与国内外同类标准水平的对比情况

## 7.1 国外同类标准水平情况

目前国外尚未发布基于挥发性有机物车载移动监测的规范文件，目前主要针对气相色谱GC分析方法进行了部分规范。

20世纪90年代，美国在《清洁空气法》中的环境空气质量监测法规修改条例中规定，各州或地方，在臭氧持续超过国家空气质量标准的地区联合开展关于O3及其前体物的更广泛的监测，因此EPA在24个城市地区建立了光化学评估监测站网络（Photochemical Assessment Monitoring Stations，PAMS）。该项目以臭氧（O3）、氮氧化物（NOx）、NMHCs、部分含氧有机物和气象参数为监测目标建立相应的监测网络，建立空气质量的数据库，以获得对臭氧及其前体物更全面的信息，分析环境空气质量变化的趋势，利用PAMS的数据对光化学模式性能进行改善和评估，制定臭氧控制的相关策略。美国管理部门根据监测的要求给出了技术指南，指南中对光化学评估站的建立、相应的监测指标的技术方法、质量控制体系等都给出了详细的规定。2017年底美国将PAMS目标化合物确定为27个优先控制组分和37个选测组分。并且从2019年开始，除羰基化合物以外均强烈建议使用在线连续监测系统。

欧洲环境保护署为规范污染物监测体系，出台了一系列针对污染物监测的技术指导文件，其中TGN M8和TGN M16分别总结了环境大气中VOCs污染物浓度和工业排放VOCs的监测技术。我国台湾地区环境主管部门在2011年颁布了《空气中挥发性有机化合物检测方法——不锈钢采样筒/气相层析质谱仪法》（NIEA A715.14B），是对EPA TO-15方法进行的改进；2013年颁布了《空气中有机光化学前驱物检测方法-气相层析/火焰离子化检测法》（NIEA A505.12B），规定了56种臭氧前体物VOCs组分的离线/连续GC-FID方法。

## 7.2 国内同类标准水平情况

目前我国基于车载平台监测或者挥发性有机物车载移动监测领域颁布了部分标准规范。其中针对车载移动式监测手段，北京市出台了地方技术规范《道路尘负荷车载移动监测与评价技术规范（DB/T 1926-2021）》，针对VOCs的车载移动监测国家出台了《环境空气 挥发性有机物的测定 车载式单光子电离-飞行时间质谱法》和《环境空气 挥发性有机物的测定 车载式双通道质谱仪法》，对特定监测方法在应急条件下的应用进行了规范。上海长三角地区出台了《长三角生态绿色一体化发展示范区 挥发性有机物走航监测技术规范》对监测进行了规范，相关区别见表7-1。

表7-1 主要相关标准基本情况

|  | 长三角技术规范 | 总站应急标准 | 在编北京地标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测方法 | 质谱法 | 特定原理质谱 | 质谱法 |
| 监测物质 | 4类芳烃 | 77种 | 以PAMS为基础共18类污染物 |
| 时间分辨率 | 无限制 | 5秒 | 5秒或更短 |
| 性能要求 | 检出限、正确度、精密度、空白 | 标准曲线、正确度、精密度、空白 | 标准曲线、正确度、精密度、空白、方法检出限、稳定性、残留。 |
| 质保质控 | 单点正确度、流量核查、标准器具溯源 | 空白、标准曲线、正确度 | 每次和每季度全方位要求 |
| 高值确定方式 | 600 ug/m3 | 无 | 动态阈值结合固定阈值 |
| 评价方式 | 无 | 无 | 按均值与高值两种方式评价 |

整体来看本技术规范相对于上述标准具有较大创新性，其主要体现在以下几个方面：

一是对VOCs目标化合物做了更细致的规定，相比于其他相关规范仅规定了部分芳香烃作为基本目标化合物，本文件规定了18类现有技术手段可以准确检测，且对环境影响较大的VOCs作为基本目标化合物，扩充后基本目标化合物加和得到的总挥发性有机物浓度能更好代表环境空气的实际情况。

二是对车载移动监测仪器的时间分辨率进行了具体规定，对仪器的精准溯源能力进行了规范，以便于更好的服务车载移动监测工作。

三是在车载移动监测仪器的性能指标方面，相比现有相关规范补充了方法检出限、稳定性和残留等参数要求，能更好的保证数据质量。

四是目前尚无标准和技术规范对监测数据的评价方式作出规定，本文件创新了高值的确定方式，规定了按均值和高值两种评价方式对监测区域的挥发性有机物浓度开展评价，填补了国内相关领域的空白。

# 8作为推荐性标准的建议

由于国内挥发性有机物车载移动监测正处于快速发展期，技术革新速度较快，且国际上也无业务化成熟应用，仪器技术要求、质保质控频次以及评价方式项目等仍处在探索阶段。

建议后续持续跟踪北京市以及各区基于挥发性有机物车载移动监测的体系运行与数据应用情况，收集各厂家监测仪器的性能进步情况，定期接收各方面应用反馈，适时修订。

# 9实施标准的措施(政策措施/宣贯培训/试点示范/监督检查/配套资金等)

本文件创新性的建立了基于车载移动监测的挥发性有机物监控体系，提出了挥发性有机物车载移动监测评价指标。本文件发布后将由北京市生态环境局通过文件解读、组织培训及监测评价等方式在北京市范围内推广应用

# 10其他应说明的事项

本规范不涉及商标权、专利权、著作权。

- 参考文献

[1] 王玲玲,王潇磊,南淑清,等.郑州市环境空气中挥发性有机物的组成及分布特点[J].中国环境监测,2008,24(4):66-69.

[2] 李雷,李红,王学中,等.广州市中心城区环境空气中挥发性有机物的污染特征与健康风险评价[J].环境科学,2013,34(12):4558-4564.

[3] Zhao Y L, Hennigan C J, May A A, et al. Intermediate-Volatility Organic Compounds: a Large Source of Secondary Organic Aerosol[J]. Environmental Science & Technology, 2014, 48 (23):13743-13750.

[4] Hatfield M L, Huff Hartz K E. Secondary Organic Aerosol from Biogenic Volatile Organic Compound Mixtures[J]. Atmospheric Environment, 2011, 45(13):2211-2219.

[5] Zhao B, Wang S, Wang J, et al. Impact of National NOx and SO2 Control Policies on Particulate Matter Pollution in China[J]. Atmospheric Environment, 2013,77 (7):453-463.

[6] Haggen-Smit A J. Chemistry and Physiology of Los Angeles Smog[J]. Industrial and Engineering Chemistry Research, 1952, 44(6):1342-1346.

[7] Willian A L, Robert L, Sarah A M. Non-methane Organic Composition in the Lincoln Tunnel[J]. Environment Science and Technology, 1986, 20(8):790-796.

[8] Amega-Colina J L, Jason West J, Sosa G, et al. Measurements of VOCs in Mexico City (1992-2001) and Evaluation of VOCs and CO in the Emission Inventory [J]. Atmospheric Environment, 2004, 38(16):2523-2533.

[9] Borbon A, Locoge N, Veillerot M, et al. Characterisation of NMHCs in a French Urban Atmosphere: Overview of the Main Sources[J]. The Science of the Total Environment, 2002, 292(3):177-191.

[10] Barbara B, Simone M, Isobel J S, et al. Mixing Ratios of Volatile Organic Compounds (VOCs) in the Atmosphere of Karachi, Pakistan[J]. Atmospheric Environment, 2002, 36(21):3429-3443.

[11] Ankur K. Sources and Reactivity of NMHCs and VOCs in the Atmosphere: A Review[J]. Journal of Hazardous Materials, 2009, 166(1):17-26.

[12] Maryam S, Amir H M, Masud Y, et al. Source Apportionment of Volatile Organic Compounds in Tehran, Iran[J]. Bull Environ Contam Toxicol, 2013, 90(4):440-445.

[13] Vaga E, Mugica V, Carmona R, et al. Hydrocarbon Source Apportionment in Mexio City Using the Chemical Mass Balance Receptor Mode[J]. Atmospheric Environment, 2000, 34(24):4121-4129.

[14] 刘金凤,赵静,李湉湉,等.我国人为源挥发性有机物排放清单的建立[J].中国环境科学,2008,28(6):496-500.

[15] 杨辉,朱彬,高晋徽,等.南京市北郊夏季挥发性有机物的源解析[J].环境科学,2013,34(12):4519-4527.

[16] 韩萌,卢学强,冉静,等.天津市夏季VOCs来源解析[J].环境科学与技术,2011,34(10):76-80．

[17] 蔡长杰,耿福海,余琼,等.上海中心城区夏季挥发性有机物VOCs的源解析[J].环境科学学报,2010,30(5):926-934.

[18] 罗晓璐,沈学优.杭州市城市空气中苯系物的污染现状及来源解析[J].浙江大学学报,2003,30(5):570-573.

[19] Guo H, Wang T, Simpon I J, et al. Source Contributions to Ambient VOCs and CO at a Rural Site in Eastern China[J]. Atmosphere Environment. 2004, 38(27):4551-4560.

[20] Feng X Q, Peng K, Ling Z H, et al. Source Apportionments and Characteristics of VOCs from 2005 to 2010 in Hong Kong [J]. Acta Scientise Circumstantiae, 2013, 33(1):173-180.

- 附件一 规范验证实验结果

- 1. 规范验证方案

本方案主要用于指导《挥发性有机物车载移动监测与评价技术规范》的验证工作，验证工作由北京市生态环境监测中心组织，广州禾信股份有限公司、北京雪迪龙科技股份有限公司、中科三清科技有限公司、成都艾立本科技公司和浙江双谱科技有限公司承担，对车载移动监测仪器进行验证。

本次编制规范验证的方案使用各型号挥发性有机物车载移动监测仪器，根据规范规定的仪器性能测试方法的步骤对各仪器性能进行统一测试，汇总分析测试结果并同编制规范中的技术指标要求进行比较评判，验证编制标准中各性能指标的科学性和合理性。

参与技术指标验证的挥发性有机物车载移动监测仪器基本信息如下：

表1 参与技术指标验证的挥发性有机物车载移动监测仪器信息表

| 品牌 | 型号 | 进样系统 | 离子源 | 质量分析器 | 质量分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 禾信仪器 | SPI-MS 2000 | 颗粒物过滤器，PDMS膜进样 | SPI （10.6 eV） | TOF | 800（FWHM） |
| 雪迪龙 | PTR-TOF 4000c | 直接进样 | PTR | TOF | 3500 |
| 中科三清 | PTR-TOF Vocus S | 直接进样 | PTR | TOF | 5000（二甲苯） |
| 成都艾立本科技 | UVP-TOF MS 2000 PLUS | 直接进样 | SPI | TOF | 2500 |
| 双谱科技 | SPI-TOFMS 300 | 毛细管进样 | SPI （10.78 eV） | TOFMS | ＞1000（m/z92 FWHM） |

- 2. 规范验证结果

- 2.1 厂家1技术指标测试结果

厂家1技术指标测试结果见附表2-1。

附表2-1  厂家1技术指标测试结果

| 化合物名称 | 标准曲线相关系数 | 方法检出限（nmol/mol） | 正确度（%） | 精密度（%） | 稳定性（%） | 残留（s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-丁烯、顺-/反-2-丁烯 | 0.999 | 0.5 | 9.0 | 2.2 | 12.9 | 10 |
| 丙醛、丙酮 | 0.999 | 0.9 | -1.2 | 6.6 | 5.0 | 15 |
| 1-戊烯、顺-/反-2-戊烯、环戊烷 | 0.999 | 0.5 | -1.4 | 5.7 | 2.1 | 20 |
| 丁醛、丁酮 | 0.999 | 0.9 | 3.5 | 4.1 | 8.8 | 15 |
| 苯 | 0.999 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | -1.2 | 10 |
| 1-己烯、甲基环戊烷、环己烷 | 0.999 | 0.9 | 7.6 | 3.5 | 12.4 | 25 |
| 正己烷、2,2-二甲基丁烷、2,3-二甲基丁烷、2-甲基戊烷、3-甲基戊烷 | 0.999 | 0.6 | -4.4 | 9.8 | 2.2 | 30 |
| 甲苯 | 0.999 | 0.3 | -4.8 | 1.5 | 9.0 | 20 |
| 甲基环己烷 | 0.999 | 0.7 | -8.9 | 3.7 | -12.3 | 25 |
| 正庚烷、2,3-二甲基戊烷、2,4-二甲基戊烷、2-甲基己烷、3-甲基己烷 | 0.999 | 0.6 | -0.1 | 8.7 | -13.5 | 25 |
| 苯乙烯 | 0.999 | 0.4 | -25.4 | 3.7 | 17.7 | 30 |
| 邻/间/对-二甲苯、乙苯 | 0.999 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 25 |
| 正辛烷、2,3,4-三甲基戊烷、2,2,4-三甲基戊烷、2-甲基庚烷、3-甲基庚烷 | 0.999 | 0.5 | -3.7 | 7.8 | 8.9 | 20 |
| 1,3,5-三甲苯、1,2,4-三甲苯、1,2,3-三甲苯、正丙苯、异丙苯、邻乙基甲苯、间乙基甲苯、对乙基甲苯 | 0.999 | 0.1 | -1.0 | 0.4 | -6.4 | 30 |
| 正壬烷 | 0.999 | 0.9 | -8.3 | 4.0 | -22.9 | 25 |
| 间二乙基苯、对二乙基苯 | 0.999 | 0.2 | -4.8 | 1.0 | 2.1 | 30 |
| 正癸烷 | 0.999 | 0.6 | -0.4 | 5.0 | -18.9 | 15 |
| 正十一烷 | 0.999 | 0.4 | -13.7 | 1.6 | 25.0 | 30 |

- 2.2 厂家2技术指标测试结果

厂家2技术指标测试结果见附表2-2。

附表2-2  厂家2技术指标测试结果

| 化合物名称 | 标准曲线相关系数 | 方法检出限（nmol/mol） | 正确度（%） | 精密度（%） | 稳定性（%） | 残留（s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-丁烯、顺-/反-2-丁烯 | 0.999 | 0.2 | -9.9 | 2.5 | -3.2 | <10 |
| 丙醛、丙酮 | 0.999 | 0.3 | -2.5 | 1.6 | 13.0 | <10 |
| 1-戊烯、顺-/反-2-戊烯、环戊烷 | 0.999 | 0.4 | -13.0 | 2.1 | -9.6 | <10 |
| 丁醛、丁酮 | 0.999 | 0.1 | -3.1 | 0.6 | 0.4 | <10 |
| 苯 | 0.999 | 小于0.1 | 3.4 | 0.9 | -4.2 | <10 |
| 1-己烯、甲基环戊烷、环己烷 | 0.999 | 0.4 | -16.8 | 2.4 | -7.0 | <10 |
| 正己烷、2,2-二甲基丁烷、2,3-二甲基丁烷、2-甲基戊烷、3-甲基戊烷 | 0.996 | 0.7 | -12.4 | 5.4 | -9.8 | <10 |
| 甲苯 | 0.999 | 小于0.1 | 6.8 | 1.8 | -5.9 | <10 |
| 甲基环己烷 | 0.999 | 0.2 | 3.5 | 2.0 | -3.1 | <10 |
| 正庚烷、2,3-二甲基戊烷、2,4-二甲基戊烷、2-甲基己烷、3-甲基己烷 | 0.997 | 1.1 | -10.1 | 8.8 | -8.2 | <10 |
| 苯乙烯 | 0.997 | 小于0.1 | -2.8 | 0.7 | -1.8 | <10 |
| 邻/间/对-二甲苯、乙苯 | 0.996 | 0.9 | -16.7 | 0.6 | -12.8 | <10 |
| 正辛烷、2,3,4-三甲基戊烷、2,2,4-三甲基戊烷、2-甲基庚烷、3-甲基庚烷 | 0.995 | 1.5 | -10.5 | 5.8 | -13.2 | <10 |
| 1,3,5-三甲苯、1,2,4-三甲苯、1,2,3-三甲苯、正丙苯、异丙苯、邻乙基甲苯、间乙基甲苯、对乙基甲苯 | 0.999 | 0.1 | 8.4 | 0.6 | -2.0 | <10 |
| 正壬烷 | 0.999 | 0.9 | 5.0 | 8.6 | -8.9 | <10 |
| 间二乙基苯、对二乙基苯 | 0.987 | 小于0.1 | 6.3 | 1.5 | -8.5 | <10 |
| 正癸烷 | 0.991 | 1.0 | -15.5 | 9.3 | -3.1 | <10 |
| 正十一烷 | 0.990 | 1.1 | -22.1 | 8.8 | -2.0 | <10 |
| 丙烯 | 0.999 | 小于0.1 | -2.3 | 0.5 | -2.4 | -- |
| 丁烷 | 0.999 | 0.1 | -4.0 | 1.2 | -1.9 | -- |
| 异戊二烯 | 0.999 | 小于0.1 | -7.2 | 1.1 | -9.2 | -- |
| 氯乙烯 | 0.999 | 小于0.1 | 3.5 | 0.5 | 3.3 | -- |
| 氯仿 | 0.996 | 小于0.1 | -4.9 | 0.7 | -13.2 | -- |
| 二氯甲烷 | 0.996 | 小于0.1 | -4.0 | 0.4 | -13.0 | -- |

- 2.3 厂家3技术指标测试结果

厂家3技术指标测试结果见附表2-3。

附表2-3  厂家3技术指标测试结果

| 化合物名称 | 标准曲线相关系数 | 方法检出限（nmol/mol） | 正确度（%） | 精密度（%） | 稳定性（%） | 残留（s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-丁烯、顺-/反-2-丁烯 | 0.999 | 0.3 | 3.0 | 0.1 | 6.0 | <10 |
| 丙醛、丙酮 | 0.999 | 0.4 | 1.8 | 0.2 | -5.5 | <10 |
| 1-戊烯、顺-/反-2-戊烯、环戊烷 | 0.999 | 0.4 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | <10 |
| 丁醛、丁酮 | 0.999 | 0.3 | 10.4 | 0.3 | -1.1 | <10 |
| 苯 | 0.996 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | -5.1 | <10 |
| 1-己烯、甲基环戊烷、环己烷 | 0.999 | 0.4 | 4.4 | 0.2 | -7.5 | <10 |
| 正己烷、2,2-二甲基丁烷、2,3-二甲基丁烷、2-甲基戊烷、3-甲基戊烷 | 0.999 | 0.1 | -4.2 | 0.5 | -17.9 | <10 |
| 甲苯 | 0.992 | 0.2 | 12.6 | 0.2 | -3.2 | <10 |
| 甲基环己烷 | 0.998 | 0.5 | 14.6 | 1.0 | -16.0 | <10 |
| 正庚烷、2,3-二甲基戊烷、2,4-二甲基戊烷、2-甲基己烷、3-甲基己烷 | 0.998 | 0.2 | -8.2 | 0.9 | -4.1 | <10 |
| 苯乙烯 | 0.999 | 0.1 | 15.3 | 0.2 | -2.7 | <10 |
| 邻/间/对-二甲苯、乙苯 | 0.996 | 0.1 | 10.5 | 0.3 | -3.4 | <10 |
| 正辛烷、2,3,4-三甲基戊烷、2,2,4-三甲基戊烷、2-甲基庚烷、3-甲基庚烷 | 0.986 | 0.9 | 7.1 | 1.7 | -9.3 | <10 |
| 1,3,5-三甲苯、1,2,4-三甲苯、1,2,3-三甲苯、正丙苯、异丙苯、邻乙基甲苯、间乙基甲苯、对乙基甲苯 | 0.990 | 0.1 | 14.1 | 0.3 | -7.4 | <10 |
| 正壬烷 | 0.995 | 0.3 | 2.1 | 0.8 | -6.1 | <10 |
| 间二乙基苯、对二乙基苯 | 0.992 | 0.1 | 13.4 | 0.4 | -8.1 | <10 |
| 正癸烷 | 0.990 | 0.4 | -9.4 | 1.4 | -12.4 | <10 |
| 正十一烷 | 0.994 | 0.4 | -15.1 | 0.6 | -9.7 | <10 |
| 丙烯 | 0.999 | 0.3 | 19.2 | 0.3 | -12.6 | -- |
| 乙醛、环氧乙烷 | 0.999 | 0.3 | 3.5 | 0.4 | 1.6 | -- |
| 丙烯醛 | 0.999 | 0.4 | -12.3 | 0.2 | -6.7 | -- |
| 乙酸乙酯 | 0.999 | 0.3 | 9.5 | 0.4 | -5.8 | -- |
| 异戊二烯 | 0.999 | 0.3 | 5.5 | 0.1 | 1.7 | -- |
| 甲基丙烯酸甲酯 | 0.999 | 0.2 | 13.3 | 0.4 | 1.6 | -- |
| 氯苯 | 0.998 | 0.2 | 5.4 | 0.2 | -1.8 | -- |
| 三氯甲烷 | 0.999 | 0.3 | -9.7 | 0.3 | -3.8 | -- |

- 2.4 厂家4技术指标测试结果

厂家4技术指标测试结果见附表2-4。

附表2-4  厂家4技术指标测试结果

| 化合物名称 | 标准曲线相关系数 | 方法检出限（nmol/mol） | 正确度（%） | 精密度（%） | 稳定性（%） | 残留（s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-丁烯、顺-/反-2-丁烯 | 0.995 | 2.5 | 1.1 | 2.3 | 0.5 | 10 |
| 丙醛、丙酮 | 0.997 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | -0.4 | 10 |
| 1-戊烯、顺-/反-2-戊烯、环戊烷 | 0.996 | 0.9 | -1.2 | 1.9 | 0.6 | 10 |
| 丁醛、丁酮 | 0.994 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 10 |
| 苯 | 0.999 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | -0.4 | 10 |
| 1-己烯、甲基环戊烷、环己烷 | 0.997 | 1.1 | -1.6 | 1.3 | 1.2 | 10 |
| 正己烷、2,2-二甲基丁烷、2,3-二甲基丁烷、2-甲基戊烷、3-甲基戊烷 | 0.995 | 0.4 | -1.2 | 1.1 | 0.9 | 15 |
| 甲苯 | 0.999 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | -0.8 | 10 |
| 甲基环己烷 | 0.995 | 0.1 | -1.8 | 1.5 | 0.9 | 10 |
| 正庚烷、2,3-二甲基戊烷、2,4-二甲基戊烷、2-甲基己烷、3-甲基己烷 | 0.994 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 10 |
| 苯乙烯 | 0.999 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | -0.6 | 10 |
| 邻/间/对-二甲苯、乙苯 | 0.999 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | -0.4 | 10 |
| 正辛烷、2,3,4-三甲基戊烷、2,2,4-三甲基戊烷、2-甲基庚烷、3-甲基庚烷 | 0.991 | 1.1 | -0.3 | 1.6 | 1.2 | 10 |
| 1,3,5-三甲苯、1,2,4-三甲苯、1,2,3-三甲苯、正丙苯、异丙苯、邻乙基甲苯、间乙基甲苯、对乙基甲苯 | 0.998 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | -0.3 | 10 |
| 正壬烷 | 0.989 | 0.3 | -1.4 | 1.3 | 1.4 | 15 |
| 间二乙基苯、对二乙基苯 | 0.997 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 10 |
| 正癸烷 | 0.990 | 0.1 | -1.6 | 1.2 | -1.9 | 10 |
| 正十一烷 | 0.991 | 0.1 | 2.0 | 1.1 | 1.7 | 10 |
| 异戊二烯 | 0.998 | 小于0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | -- |
| 1-戊烯、顺-2-戊烯、反-2-戊烯 | 0.996 | 小于0.1 | -1.3 | 1.1 | -1.2 | -- |
| 四氢呋喃 | 0.995 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | -- |
| 二硫化碳 | 0.997 | 小于0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | -- |
| 1,4-二氧六环、乙酸乙酯 | 0.994 | 小于0.1 | -1.8 | 1.1 | 1.0 | -- |
| 2-己酮 | 0.993 | 小于0.1 | 1.1 | 1.5 | -1.5 | -- |
| 己醛 | 0.990 | 0.1 | -1.3 | 1.6 | 1.2 | -- |
| 氯苯 | 0.992 | 小于0.1 | 1.6 | 2.3 | 1.3 | -- |
| 苄基氯 | 0.993 | 小于0.1 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | -- |
| 三氯乙烯 | 0.995 | 小于0.1 | 1.2 | 2.1 | -1.6 | -- |
| 1,2-二氯苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯 | 0.993 | 0.1 | 0.9 | 2.3 | -1.8 | -- |
| 四氯乙烯 | 0.995 | 0.1 | 1.0 | 2.2 | 1.1 | -- |
| 正十二烷 | 0.989 | 0.1 | -1.2 | 3.2 | 1.2 | -- |
| 1,2,4-三氯苯 | 0.991 | 0.1 | 1.3 | 1.8 | -1.3 | -- |
| 六氯-1,3，-丁二烯 | 0.992 | 0.1 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | -- |

- 2.5 厂家5技术指标测试结果

厂家5技术指标测试结果见附表2-5。

附表2-5  厂家5技术指标测试结果

| 化合物名称 | 标准曲线相关系数 | 方法检出限（nmol/mol） | 正确度（%） | 精密度（%） | 稳定性（%） | 残留（s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-丁烯、顺-/反-2-丁烯 | 0.995 | 小于0.1 | -10.2 | 1.3 | -1.8 | <10 |
| 丙酮 | 0.999 | 0.3 | 7.5 | 4.6 | -14.8 | <10 |
| 丙醛 | 0.991 | 0.2 | -26.0 | 4.5 | -0.3 | <10 |
| 1-戊烯、顺-/反-2-戊烯 | 0.998 | 小于0.1 | 4.3 | 3.4 | -0.5 | <10 |
| 环戊烷 | 0.985 | 小于0.1 | -12.5 | 0.9 | -2.3 | <10 |
| 丁醛 | 0.996 | 0.2 | -25.9 | 7.0 | -1.0 | <10 |
| 2-丁酮 | 0.992 | 0.1 | -29.3 | 3.8 | -0.5 | <10 |
| 苯 | 0.995 | 0.1 | -4.5 | 3.1 | -1.9 | <10 |
| 1-己烯 | 0.998 | 0.2 | 20.8 | 3.1 | -4.2 | 10 |
| 甲基环戊烷、环己烷 | 0.989 | 小于0.1 | 1.4 | 1.3 | -1.3 | <10 |
| 正己烷、2,2-二甲基丁烷、2,3-二甲基丁烷、2-甲基戊烷、3-甲基戊烷 | 0.996 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 3.3 | <10 |
| 甲苯 | 0.998 | 0.1 | -9.1 | 3.2 | -0.4 | <10 |
| 甲基环己烷 | 0.981 | 0.2 | 14.7 | 3.2 | -3.3 | <10 |
| 正庚烷、2,3-二甲基戊烷、2,4-二甲基戊烷、2-甲基己烷、3-甲基己烷 | 0.994 | 0.3 | 4.2 | 2.5 | -17.3 | <10 |
| 苯乙烯 | 0.997 | 0.1 | 11.2 | 1.7 | -3.2 | <10 |
| 邻/间/对-二甲苯、乙苯 | 0.999 | 小于0.1 | 17.9 | 1.0 | -1.4 | <10 |
| 正辛烷、2,3,4-三甲基戊烷、2,2,4-三甲基戊烷、2-甲基庚烷、3-甲基庚烷 | 0.997 | 0.9 | 24.4 | 5.7 | -9.1 | <10 |
| 1,3,5-三甲苯、1,2,4-三甲苯、1,2,3-三甲苯、正丙苯、异丙苯、邻乙基甲苯、间乙基甲苯、对乙基甲苯 | 0.999 | 小于0.1 | 17.4 | 0.6 | -2.1 | <10 |
| 正壬烷 | 0.998 | 0.5 | -0.3 | 4.9 | -13.2 | <10 |
| 间二乙基苯、对二乙基苯 | 0.998 | 小于0.1 | 22.9 | 1.7 | -2.5 | <10 |
| 正癸烷 | 0.987 | 0.4 | -1.4 | 4.9 | -22.6 | <10 |
| 正十一烷 | 0.987 | 0.5 | 15.9 | 4.5 | -8.9 | <10 |
| 丙烯醛 | 0.993 | 0.2 | -34.5 | 12.1 | 1.8 | -- |
| 戊醛 | 0.993 | 0.7 | -33.3 | 6.2 | -5.8 | -- |
| 间甲基苯甲醛 | 0.993 | 0.8 | -35.2 | 20.3 | 10.3 | -- |
| 正丁烷,异丁烷 | 0.997 | 小于0.1 | 2.7 | 3.8 | -1.8 | -- |
| 2-甲基1,3-丁二烯 | 0.992 | 0.3 | -4.1 | 3.9 | -6.2 | -- |
| 异戊烷,正戊烷 | 0.996 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | -3.2 | -- |
| 十二烷 | 0.983 | 0.7 | 3.9 | 1.8 | -3.3 | -- |